[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке добара – Апарат за електротерапију 
Бр.набавке ЈН 22/28-26
              На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 91/2019 и 92/2023), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара-Апарата за електротерапију
        1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

            Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 24.06.2026. године до 9.30 часова.

            Понуђачи подносе понуде лично или путем e-maila: sokobolnica@sbsokobanja.rs, anastojkovic@soko-banja.rs или путем поште на адресу:

Специјална болница "Сокобања"

ул. Војводе Мишића 48

18230 Сокобања
 НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица.    
2. Критеријум за избор најповољније понуде је "Најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок испоруке добара.

 3. ОБАВЕЗАН  УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ:  


  Понуђачи су у обавези да доставе доказ да су понуђена добра у складу са конкурсном документацијом, односно да иста одговарају техничким карактеристикама наведеним у спецификацији.


 ДОКАЗ: Понуђач уз понуду доставља каталог, проспект,  декларацију производа,  произвођачку спецификацију,  фотографију, слику или слично, односно нешто од наведеног на српском језику из чега се на јасан начин може видети да понуђена добра имају тражене карактеристике. 
Понуда која није достављена на наведни начин неће бити узета у разматрање.

С поштовањем, 

                                                                          НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________    

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): ________________________

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: ________________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 

      Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ

                                                                                                                     Печат и потпис

_______________________                                                        _____________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

 "Сокобања" - Сокобања
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДОБАРА
АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈУ
	Ред .бр
	НАЗИВ 
	ЈМ
	Количина
	Цена по ЈМ без ПДВ-а
	Цена по ЈМ а ПДВ-ом
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	1. 
	Апарат за електротерапију
	ком
	3
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Цена по ЈМ садржи све трошкове испоручиоца са испоруком у магацину наручиоца у Сокобањи у ул. Војводе Мишића бр. 48.  Испорука ће се вршити на основу писмене наруџбенице, сукцесивно, искључиво према потребама наручиоца, а уговор се закључује до 31.12.2026. Уговорена цена је фиксна  и не може се мењати за време трајања уговора. 
Aparat za elektroterapiju sa sledećim karakteristikama:

Napon napajanja 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz ili 127 ~ 370VDC

Nominalna struja max. 0,35A

Mrežni osigurač 230V, 2.5AT

Zaštitna klasa  I, tip BF

Ispitni napon 2.5 kV

Tajmer: digitalni, od 0 do 99 min.

Jačina struje: Kanal A: do 60mA, kod TENSA do 80mA, Kanal B: do 80mA

Korak promene jačine struje 0,5mA ili 1mA

Kraj terapije: Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom
Težina 2.9 kg

Dimenzije 350 x 280 x 170 mm

- Mogućnost rada sa dva pacijenta istovremeno, sa različitim procedurama, jedan pacijent na levom kanalu, drugi na desnom 
- Mogućnost rada sa tri pacijenta istovremeno kada se koriste bipolarne struje na desnom kanalu - Levi kanal sa svim ednosmernim strujama i modulacijama, desni kanal sa svim naizmeničnim strujama i modulacijama
- Veliki grafički TFT EKRAN 7“ za dobru vidljivost parametara sa oba kanala istovremeno
- Slobodno zadavanje parametara terapije po želji
- Izbor terapija prema dijagnozama-gotovi terapijski protokoli
- Memorisanje sopstvenih terapijskih procedura prema imenu pacijenta ili dijagnozi
- Enkoderi za svaki kanal posebno
- JEZIK MENIJA : SRPSKI.

STRUJNI APARAT – LEVI KANAL :

- Dijadinamičke struje (DF,DF1; MF; CP; LP; RS; RS1;...),

- Galvanska struja,

- Tens – kontinualni, frekventno modulisani, burst

Širina impulsa : od 50uS do 1000uS, frekvencija od 1 Hz do 125Hz, -

Modulisane struje :

Vrsta amplitudne modulacije : trougaona, pravougaona ili eksponencijalna,

Širina impulsa osnovne frekvencije od 1-10mS, broj paketa u minuti : od 6 do 30, -

Eksponencijalne (E1, E2,)

E1 – impuls 250mS, pauza 500mS,

E2 – impuls 500mS, pauza 2S,

- Jonoforeza,

Frekvencija 8000Hz, ispuna impulsa 90%

- Faradske struje,

Impuls 1mS, pauza 9mS,

- Neofaradske struje,

Impuls 1mS, pauza 20mS,

- Traebert-ove struje,

Impuls 5mS, pauza 10mS,

- Kod svih oblika signala kod kojih je moguće napraviti stimulaciju paketima impulsa (burst-ovima), dakle kod

Tens-a, Modulisanih, Eksponencijalnih, Faradskih, Neofaradskih, i Traebert-ovih struja moguće je podesiti
sledeće parametre stimulacije :

a) Vreme rasta prednje ivice paketa impulsa od 0 do podešene jačine struje (ramp-up) od 0 do 9 sekundi,

b) Vreme držanja maksimalno podešene jačine struje od 0 do 9 sekundi,

c) Vreme opadanja zadnje ivice paketa impulsa od 0 do 9 sekundi (ramp-down),

d) Vreme odmora mišića, odnosno vreme relaksacije, od 0 do 9 sekundi.

- FES (funkcionalna elektrostimulacija)

a) Program 1-3-1-6 (rast prednje ivice paketa impulsa 1 sekunda, držanje 3 sekunde, opadanje 1

sekunda i relaksacija 6 sekundi)

b) Program 2-4-2-8 (rast prednje paketa impulsa 2 sekunde, držanje 4 sekunde, opadanje 2 sekunde i

relaksacija 8 sekundi)

- Dijagnostika mišićnog tkiva:

Faradska nadražljivost,

Reobaza,
Hronaksija,

Akomodabilitet,

Određivanje i/t krive.

STRUJNI APARAT – DESNI KANAL :

- Interferentne četvoropolarne struje,

Osnovna (noseća) frekvencija 2kHz,4Hz,6kHz, 8kHz ili 10kHz,

Frekvencija interferencije (AMF) od 1 do 200Hz ,

Režim promene frekvencije (SWEEP) : 1-100Hz,

- Interferentne četvoropolarne struje sa vektorom VEC, parametri isti kao kod klasičnih interferentnih struja,

- Bipolarne interferentne struje – RAD SA JEDNIM ILI DVA PACIJENTA ISTOVREMENO !

Osnovna frekvencija 2,4,6 ili 8kHz,

Frekvencija modulacije od 1 do 100Hz.

- Ruske (Kotz-ove) struje,

Noseća frekvencija od 2000Hz do 4000Hz,

Frekvencija burstova (paketa impulsa) od 50 do 100Hz ,

PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE UZ APARAT :

Gumeno-grafitne elektrode 5x5 cm – 6 kom.

Gumeno-grafitne elektrode 6x8 cm – 6 kom.

Gumeno-grafitne elektrode 7x12 cm – 2 kom.

Sunđeraste navlake za sve elektrode,

Perforirani gumeni kaiš dužine 120cm, sa dugmetom --- 3 kom.

Perforirani gumeni kaiš dužine 50cm, sa dugmetom --- 3 kom.

Pacijent kablovi – set, Mrežni kabl – 1 kom.

Uputstvo za rad – 1 kom
1. Рок испоруке добара је (најдуже 20 дана од дана писменог позива наручиоца) ____  дана од дана писменог позива наручиоца. 
2. Рок и начин плаћања (најмање 30 дана) _______ дана од дана генерисања фактуре у СЕФ-у. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
3. Гарантни рок износи (минимум 24 месецa)_______ месецa од дана испоруке добара.
4. Место испоруке: Ф-цо магацин наручиоца.
Датум: ___________________

Место: ___________________


                                Потпис овлашћеног лица

                                                                         М.П                             ___________________________
www.soko-banja.rs


sokobolnica@sbsokobanja.rs











Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43


Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517


Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261


Комерцијала 	+ 381 18 830 766             	


Фаx  	+ 381 18 830 072 











PAGE  
3

